## 風險評估表填寫說明參考
欄位名稱 | 填表說明
1. 風險名稱 | 局部風險評鑑
局部風險評鑑是針對特定地點的風險評鑑，用於根據使用病原體、或毒素，以及要進行的作業活動來鑑別其危害。 (局部風險評鑑是鑑別在阻隔區域內使用感染性物質的工作任務和程序，也應評鑑感染性物質對人員、社區和環境造成傷害的潛在可能性)
| 風險名稱 |  | 第一階 作業 |  | 第二階 作業 |  | 第三階 作業
| 局部風險評鑑 |  | 使用感染性物質 |  | 實驗操作程序 |  | 評鑑感染性物質對人員、社區和環境造成傷害的潛在可能性
2. 危害辨識及後果 | 風險（即發生不良事件的可能性和該事件的後果）可依據所使用的感染性物質，以及正在進行的作業活動，將其風險特徵呈現出來。每項工作任務（或步驟）都具有導致風險暴露的不同潛在可能性（例如超音波處理可能會產生氣膠）。風險暴露的可能性還取決於病原體的特徵（例如致病力、毒力、傳播途徑）、病原體的形式（例如液體培養物、固體基質、冷凍乾燥孢子）和病原體的數量（例如數量、體積、濃度）。為這些因素的所有可能組合給定可能性機率值和後果值，將可決定出每個步驟的相對風險大小。
3. 現有防護設施 | 現有防護設施係指目前為預防或降低危害發生之可能性，或減輕其後果嚴重度所設置或採取的相關設備及措施，包含工程控制、行政管理控制及個人防護具等。包括使用初級阻隔裝置、使用優良微生物操作規範和適當除汙實務操作的SOP，以及使用適當的PPE。
工程控制：係指可避免或降低危害發生可能性或後果嚴重度之裝置或設備。藉由硬體工程進行的相關設計，降低處理或保存病原體、毒素、感染性動物或列管感染性物質之相關暴露風險。(實體阻隔)
(1)阻隔設施:「門」須可上鎖，或以門禁系統管制(包含生物識別裝置、電子讀卡系統、密碼、鑰匙或類似系統)，僅限被授權人員及被授權訪客進入阻隔區域。「入口處」張貼生物危害警告標示。
(2)於阻隔區域內使用之表面及內部塗層(包括但不限於地板、天花板、牆壁、門、邊框、實驗桌櫃、工作檯面)需可清潔、防水、防滑、防汙漬、耐濕氣、耐化學品、耐熱、耐撞，並可重複除汙及耐高壓清洗。
(3)相鄰及重疊的表面之間須構成連續面，且無縫隙，防止被汙染的液體滲入。
(4)地板須防滑。
(5)具有「免手動」功能的洗手槽。
(6)設置洗眼器或緊急沖身洗眼器
(7)以掛鉤、置物櫃、架子或專用更換區域，作為個人防護裝備(PPE)例如實驗衣、工作服、面罩的專用存放空間。
(8) 生物安全櫃:第II級生物安全櫃(BSC)須依據CNS 15970驗證。每年進行生物安全櫃 (BSC)檢測至少1次，並提供檢測報告，
(9) 除汙設備:滅菌物請貼滅菌溫度指示帶。高壓滅菌鍋定期執行生物性確效作業。
(10)火災：應符合內政部「各類場所消防安全設備設置標準」設有消防系統，包含 避難指標或避難方向指示燈、火警自動或手動警報設備和滅火器具
(11) 感電：漏電斷路器、接地設施，電力中斷等。
行政管理控制：係指可降低危害發生可能性或後果嚴重度之管理措施，例如：教育訓練、各類合格證、健康檢查、緊急應變計畫或程序、各種標準作業程序（SOP）、日常巡檢、定期檢查等。
(1)實驗室生物安全操作規範(SOP)：日常注意要項、實驗操作要項、清潔滅菌要項。
(2)生物保全計畫：指派專人負責管理(人員適任性)、生物材料管理、實體保全、訂定生物保全管理手冊、定期盤點其持有、保存之第二級以上危險群病原體或非管制性病原之生物毒素。
(3)實驗室除汙與廢棄物管理：與實驗有關之感染性生物材料/廢棄物，使用後不得攜出實驗室，需完全滅菌包裝完整後方可攜出。廢棄物再依校方感染性廢棄物辦法處理。
(4)醫學監測計畫：操作實驗人員持續接受醫學監測，身體異常或不適時，暫停工作並立即向實驗室負責人報告。 註:備有 BSL-2實驗室人員健康監測記錄表
(5)訓練計畫： A.本校每年舉辦的安全衛生研習營，提供的訓練課程包括1.安全衛生(含緊急應變處理)2.生物性危害暨廢棄物處理3.優良微生物操作規範與技術4.化學性危害及危害通識5.個人防護具使用。 B.線上的生物安全教育訓練課程：請前往e等公務園+學習平臺。
(6)緊急應變計畫： A.各項生物安全事故緊急應變措施：個人傷害或暴露 、感染性物質潑灑於生物安全櫃內 、感染性物質潑灑於生物安全櫃外 、生物安全櫃於實驗進行中失效、離心機操作不良、火災、地震。 B.緊急通報程序
個人防護具：係指可避免人員與危害源接觸，或減輕人員接觸後之後果嚴重度的個人用防護器具，例如：
(1)呼吸方面：如簡易型口罩、防塵口罩、濾毒罐呼吸防護具、濾毒罐輸氣管面罩、自給式空氣呼吸器（SCBA）等。
(2)防護衣：一般分為A/B/C/D級，依所需防護等級予以選用。
(3)防護手套：防火手套、防凍手套、耐酸鹼手套、絕緣手套等。
(4)其他：安全面罩、安全眼鏡、護目鏡、安全鞋、安全帶、安全帽等。
(5)個人防護裝備PPE之穿脫順序。
4.評估風險 | 風險為後果發生之可能性與嚴重度的組合：
(1)可能性(發生的可能性)：依表1之分級基準，判定在現有防護設施防護下，仍會發生該後果的可能性。
(2)嚴重度(發生的後果)：依表2之分級基準，判定該後果嚴重度之等級。
(3)風險等級：依表3之風險矩陣，判定該風險之等級，例如後果之可能性為〝P2〞、嚴重度〝S2〞，其風險等級則為〝3〞
5. 降低風險所採取之控制措施 | 依據風險評估結果，決定必須採取的風險降低設施：
| 5-重大風險： | 須立即採取風險降低設施，在風險降低前不應開始或繼續作業。
| 4-高度風險： | 須在一定期限內採取風險控制設施，在風險降低前不可開始作業，可能需要相當多的資源以降低風險，若現行作業具高度風險，須儘速進行風險降低設施
| 3-中度風險： | 須致力於風險的降低，例如：
● 基於成本或財務等考量，宜逐步採取風險降低設施、以逐步降低中度風險之比例
● 對於嚴重度為重大或非常重大之中度風險，宜進一步評估發生的可能性，作為改善控制設施的基礎
| 2-低度風險： | 暫時無須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。
| 1-輕度風險： | 不須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。
在決定控制設施時，須依下列順序考量風險降低設施：
(1) 消除 (2)取代 (3)工程控制 (4)管理控制 (5)個人防護具
6. 控制後預估風險 | 係預估實施降低風險之改善設施後的殘餘風險，可依單位現況、成本或財務等考量降至可接受風險（建議降至低度風險以下）。
表1 :發生可能性之分級基準(可能性)
等級 |  | 預期危害事件發生之可能性 |  |  |  | 防護設施之完整性及有效性
P4 | 非常高 | 每年1次（含）以上； 在作業操作、活動中可能會發生每年1次以上。 |  |  |  | 未設置必要的防護設施，或所設置之防護設施並無法發揮其功能
P3 | 高 | 每1-10年1次； 在作業操作、活動中可能會發生每1-10年1次以上。 |  |  |  | 僅設置部分必要的防護設施，或對已設置之防護設施，未定期維護保養或監督查核
P2 | 中 | 每10-50年1次； 在作業操作、活動中可能會發生每10-50年1次以上。 |  |  |  | 已設置必要的防護設施，且有定期維護保養或監督查核使其維持在可用狀態
P1 | 低 | 低於50年1次； 在作業操作、活動中可能會發生每50年1次以上。 |  |  |  | 除已設置必要的防護設施外，另增設其他防護設施，且有定期維護保養或監督查核，以維持其應有的功能
備註：1.上述分級基準可擇一使用，並依實際需求求予以調整(包含等級之增減)。
2.上述所稱必要的防護設施，係指勞工安全衛生法規規定必須設置或採取的安全防護設備或措施。
表2 :發生的後果(嚴重度)
等級 |  | 人員傷病影響 |  |  |  | 危害影響範圍
S4 | 重大 | 造成永久失能或可復原之職業病的災害。 |  |  |  | 感染性生物材料洩漏至實驗室、保存場所以外區域，致有感染或危害工作人員之虞。 (對人員健康、環境或實驗室資產的損害較大。)
S3 | 高度 | 須就醫，且造成工時損失之災害。。 |  |  |  | 感染性生物材料洩漏局限於實驗室、保存場所以內區域，致有感染或危害工作人員之虞。 (對人員健康、環境或實驗室資產的損害中等。)
S2 | 中度 | 僅須急救處理或就醫，但未造成工時損失之災害。 |  |  |  | 感染性生物材料洩漏局限於實驗室、保存場所以內區域，致有感染或危害工作人員之虞。 (對人員健康、環境或實驗室資產的損害中等。)
S1 | 輕度 | 無明顯危（傷）害。 |  |  |  | 無明顯危害。
備註：上述分級基準可須依實際需求予以調整(包含等級之增減)。
表3 風險等級之分級基準
可能性等級
|  | P4 |  | P3 |  | P2 |  | P1
嚴重度等級 | S4 | 5 |  | 4 |  | 4 |  | 3
| S3 | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3
| S2 | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 2
| S1 | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 1
備註：上述分級基準可須依實際需求予以調整。
風險等級 |  | 風險控制規劃 | [5 empty] | 備註
5－重大風險 |  | 須立即採取風險降低設施，在風險降低前不應開始或繼續作業。 | [5 empty] | 不可接受風險，對於重大及高度風險者須發展降低風險之控制設施，將其風險降至中度以下。
4－高度風險 |  | 須在一定期限內採取風險控制設施，在風險降低前不可開始作業，可能需要相當多的資源以降低風險，若現行作業具高度風險，須儘速進行風險降低設施
3－中度風險 |  | 須致力於風險的降低，例如：
l 基於成本或財務等考量，宜逐步採取風險降低設施、以逐步降低中度風險之比例
l 對於嚴重度為重大或非常重大之中度風險，宜進一步評估發生的可能性，作為改善控制設施的基礎
2－低度風險 |  | 暫時無須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。 | [5 empty] | 可接受風險，須落實或強化現有防護設施之維修保養、監督查核及教育訓練等機制
1－輕度風險 |  | 不須採取風險降低設施，但須確保現有防護設施之有效性。

## 風險評估表
BSL-2實驗室風險評估表
CSMU-BS-4-018
BSL-2實驗室 |  | 單位 | 評估日期 |  | 評估人員 |  | 審核者
0
1.風險名稱 | 2.危害辨識及後果(危害可能造成後果之情境描述) |  |  | 3.現有防護設施 |  | 4.評估風險 |  |  |  | 5.風險評價 | 6.降低風險所採取之控制措施 | 7.控制後預估風險
[6 empty] | 嚴重度 |  | 可能性 | 風險等級 | 是否可接受 |  | 嚴重度 |  | 可能性 | 風險等級
範例:使用玻璃均質機均質化感染病毒的細胞 | 範例:如果用力過度，玻璃均質機會破裂。操作人員被割傷並經由皮膚傷口暴露到病毒，可能會導致感染 |  |  | 範例:PPE(穿戴手套，實驗衣與口罩) |  | S2 |  | P2 | 3 | □是 R否 | 範例: 1.替換: (1)使用由塑料或不銹鋼製成，不易破碎的均質機。 (2)使用致病性較低或非致病性病毒變異株。 2.行政管制: (1)在玻璃均質機中均質化受感染細胞時，實施特定的實驗室規範（例如緩慢而輕柔、最小和可控的力道均質）。 (2)為執行活動的人員提供訓練。 (3)先用未感染的細胞進行均質，直到熟悉操作程序。 3.PPE: 使用特定於活動的PPE，例如防穿刺手套。 | S1 |  | P1 | 1
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
嚴重度等級 | 可能性等級
| P4 | P3 | P2 | P1
S4 | 5 | 4 | 4 | 3
S3 | 4 | 4 | 3 | 3
S2 | 4 | 3 | 3 | 2
S1 | 3 | 3 | 2 | 1